电表改装与校准实验

- (FB308A型电表改装与校准实验仪)

- 实

- 验

- 讲

- 义

- 山东大学物理实验中心研制

- 杭州精科仪器有限公司

实验一、指针式电表改装与校准

电表在电学测量中有着广泛的应用，因此如何了解电表和使用电表就显得十分重要。电流计（表头）由于构造的原因，一般只能测量较小的电流和电压，如果要用它来测量较大的电流或电压，就必须进行改装，以扩大其量程。万用表的原理就是对微安表头进行多量程改装而来，在电路的测量和故障检测中得到了广泛的应用。

【实验目的】

1．测量表头内阻Rg及满度电流Ig。

2．掌握将100μA表头改成较大量程的电流表和电压表的方法。

3．设计一个R中=10kΩ的欧姆表，要求E在1.35~1.6V范围内使用能调零。

4．用电阻器校准欧姆表，画校准曲线，并根据校准曲线用组装好的欧姆表测未知电阻。

5．学会校准电流表和电压表的方法。

【实验原理】

常见的磁电式电流计主要由放在永久磁场中的由细漆包线绕制的可以转动的线圈、用来产生机械反力矩的游丝、指示用的指针和永久磁铁所组成。当电流通过线圈时，载流线圈在磁场中就产生一磁力矩M磁，使线圈转动并带动指针偏转。线圈偏转角度的大小与线圈通过的电流大小成正比，所以可由指针的偏转角度直接指示出电流值。

1. 测量电流表的量程Ig和内阻Rg：

电流计允许通过的最大电流称为电流计的量程，用Ig表示，电流计的线圈有一定内阻，用Rg表示，Ig与Rg是两个表示电流计特性的重要参数。

测量内阻Rg常用方法有：

(1)半值法(又叫中值法)：

测量原理图见图1。当被测电流计接在电路中时，使电流计满偏，再用十进位电阻箱与电流计并联作为分流电阻改变电阻值即改变分流程度，当电流计指针指示到中间值，且总电流强度仍保持不变，显然这时分流电阻值就等于电流计的内阻。

(2)替代法：

测量原理图见图2。当被测电流计接在电路中时，用十进位电阻箱替代它，且改变电阻值，当电路中的电压不变时，且电路中的电流亦保持不变，则电阻箱的电阻值即为被测电流计内阻。替代法是一种运用很广的测量方法，具有较高的测量准确度。

2．改装指针式微安表为较大量程电流表：

由电阻并联规律可知，在表头两端并联上一个阻值适当的电阻R2，如图3所示，可使表头不能承受的那部分电流从R2上分流通过。这种由表头与并联电阻R2组成的“整体”（图中虚线框住的部分）就是改装后的电流表。如需将量程扩大n倍，则不难得出：

R2=Rg(n−1)                          (1)

图3为扩流后的电流表原理图。用电流表测量电流时，电流表总是串联在被测电路中，所以要求电流表应具有较小的内阻。只要在表头上并联阻值不同的分流电阻，便可制成多量程的电流表。

3．改装指针式微安表为电压表：

一般表头能承受的电压很小，不能直接用来测量较大的电压。为了测量较大的电压，可以给表头串联一个阻值适当的电阻RM ，如图4所示，使表头上不能承受的那部分电压降落在电阻RM上。这种由表头和串联电阻RM组成的“整体”就是电压表，串联的电阻RM叫做扩程电阻。选取不同大小的RM，就可以得到不同量程的电压表。由图4可求得扩程电阻值为：                             RM=UIg−Rg                     （2）

实际的扩展量程后的电压表原理见图4, 用电压表测电压时，电压表总是并联在被测电路上。为了不致因为并联了电压表而改变电路中的工作状态，要求电压表应有较高的内阻。

4．改装指针式微安表为欧姆表：

用来测量电阻大小的电表称为欧姆表。根据调零方式的不同，可分为串联分压式和并联分流式两种。其原理电路如图5所示。

图中E 为电源，R3为限流电阻，RW 为调“零”电位器，RX为被测电阻，Rg为等效表头内阻。图（b）中，RG与RW 一起组成分流电阻。

欧姆表使用前先要调“零”点，即a、b 两点短路，（相当于RX=0），调节RW的阻值，使表头指针正好偏转到满度。可见，欧姆表的零点是就在表头标度尺的满刻度(即量限)处，与电流表和电压表的零点正好相反。

I=ERg+RW+R3+RX在图（a）中，当a、b端接入被测电阻RX后，电路中的电流为：

（3）

I=ERg+RW+R3=Ig对于给定的表头和线路来说，Rg 、RW、R3 都是常量。由此可见，当电源端电压E保持不变时，被测电阻和电流值有一一对应的关系。即接入不同的电阻，表头就会有不同的偏转读数，RX越大，电流I越小。短路a、b两端，即RX=0时：这时指针满偏。

(4)

I=ERg+RW+R3+RX=12⋅Ig当RX=Rg+RW+R3 时：                                                (5)

这时指针在表头的中间位置，对应的阻值为中值电阻，显然R中=Rg+RW+R3。

当RX=∞（相当于a、b开路）时，I=0 ，即指针在表头的机械零位。

所以欧姆表的标度尺为反向刻度，且刻度是不均匀的，电阻R越大，刻度间隔愈密。如果表头的标度尺预先按已知电阻值刻度，就可以用电流表来直接测量电阻了。

并联分流式欧姆表利用对表头分流来进行调零的，具体参数可自行设计。

欧姆表在使用过程中电池的端电压会有所改变，而表头的内阻Rg及限流电阻R3为常量，故要求RW要跟着E的变化而改变，以满足调“零”的要求，设计时用可调电源模拟电池电压的变化，范围取1.35~1.6V即可。

【实验仪器】

FB308A型电表改装与校准实验仪1台、附专用连接线等。

【实验内容】

- 用中值法（半值法）或替代法测出表头的内阻Rg：

（1）中值法测量Rg可参考图6接线。工作电压量程可放在(2V  or  10V)，先将E调至

0V，接通E、RW，被改装表和标准电流表后，先不接入电阻箱R（虚线不连接），调节电压E或调节串联限流电阻RW，使指针式改装表头满偏，记住此时标准表的读数，该电流值即为改装表头的满度电流，Ig=______μA；再接入电阻箱R（图中虚线所示）。改变R数值，使被测表头指针从满度值100μA降低到一半50μA处。由于电阻箱的接入，可能使总电流略有变化，这时候再稍微调节E或RW，使标准电流表的读数保持不变。则Rg=R=_______Ω 。

（2）替代法测量Rg可参考图7接线。工作电压量程可放在(2V  or  10V)，先将E调至0V，接通E、RW，被改装表和标准电流表后，调节E或RW使改装表头满偏，记录标准表的读数，此值即为被改装表头的满度电流，Ig=______μA；再断开接到改装表

头的接线，转接到电阻箱R（图中虚线所示），调节R使标准电流表的电流保持刚才记

录的数值。这时电阻箱R的数值即为被测表头内阻Rg=R=________Ω。

2．将一个量程为100μA的指针式表头改装成1mA（或自选）量程的电流表：

（1）根据电路参数，估计工作电压E值大小，并根据公式①计算出分流电阻R的大致数值并把电阻箱R调节到该数值。

（2）参考图8接线，工作电压量程选择2V  ，先将E调至0V，标准电流表量程为2mA，检查接线正确后，调节E或变阻器RW，使改装表指到满量程，标准电流表指示1mA，仔细微调RW和R的数值，同时满足改装表满度及标准电流表要求。注意：RW作为限流电阻，阻值不应调至最小值（必要时可适当调节工作电压）。

（3）这时可以开始记录标准表和改装表的读数。先记录满度值，每隔0.2mA逐步递减直至零点，再按原间隔逐步递增到满量程，逐一记入表1。

表1 将100μA指针式表头改装成1.00mA的直流电流表数据记录

| 改装表读数（mA） | 标准表读数（mA） |  |  | 误差ΔI（mA） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递减时 | 递增时 | 平均值 |  |
| 0.20 |  |  |  |  |
| 0.40 |  |  |  |  |
| 0.60 |  |  |  |  |
| 0.80 |  |  |  |  |
| 1.00 |  |  |  |  |

（4）以改装表读数为横坐标，标准表由大到小及由小到大调节时两次读数的平均值为纵坐标，在直角坐标纸上画出电流表的校正曲线，并根据两表最大误差的数值定出改装表的准确度等级。

（5）重复以上步骤，将100μA 表头改成10mA表头，可按每隔2mA测量一次（可选做）。

（6）将电阻RG=3kΩ 和表头串联，构成一个新的表头，重新测量一组数据，并比较串联电阻前后对扩流电阻的大小有何异同（可选做）。

3．将一个量程为100μA 的指针式表头改装成1.5V（或自选）量程的电压表：

（1）根据电路参数估计E的大小，根据式②计算扩程电阻RM的阻值，可用电阻箱R进行实验。按图9进行连线，先调节R值至最大值，再调节E；用标准电压表监测到1.5V时，再调节R值，使改装表指示为满度。于是1.5V电压表就改装好了。

（2）用数显式电压表作为标准表来校准改装的电压表：

调节电源电压，使改装表指针指到满量程（1.5V）,记下标准表读数。然后每隔0.3V逐步减小改装读数直至零点，再按原间隔逐步增大到满量程，每次记下标准表相应的读数于表2：

表2将100μA指针式表头改成量程为1.5V的直流电压表数据记录

| 改装表读数（V） | 标准表读数（V） |  |  | 示值误差ΔU(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递减时 | 递增时 | 平均值 |  |
| 0.3 |  |  |  |  |
| 0.6 |  |  |  |  |
| 0.9 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |

（3）以改装表读数为横坐标，标准表由大到小及由小到大调节时两次读数的平均值为纵坐标，在坐标纸上作出电压表的校正曲线，并根据两表最大误差的数值定出改装表的准确度等级 。

（4）重复以上步骤，将100μA指针式表头改成量程为10V的直流电压表，可按每隔2V测量一次（可选做）。

（5）将电阻RG 和表头串联，构成一个新的表头，重新测量一组数据，并比较扩程电阻有何异同（可选做）。

4．将一个量程为100μA 的指针式表头改装成欧姆表并标定表面刻度(非线性) ：

（1）根据表头参数Ig和Rg以及电源电压E，参照图5选择RW为4.7kΩ，R3为10kΩ

（2）按图10进行连线。调节电源E=1.5V，短路a、b两接点，调RW使表头指示为零。如此，欧姆表的调零工作即告完成。

（3）测量改装成的欧姆表的中值电阻。如图10中虚线所示，将电阻箱R（即RX）接于欧姆表的a、b测量端，调节R，使表头指示到正中（满度值的一半），这时电阻箱R的数值即为该欧姆表的中值电阻，R中=________Ω 。

（4）取电阻箱的电阻为一组特定的数值RXi ，读出相应的偏转格数。利用所得读数Rxi 、div 绘制出改装欧姆表的标度盘（可选做）。

表3   E=________V，R中=________Ω

| RXi(Ω) | 15R中 | 14R中 | 13R中 | 12R中 | R中 | 2R中 | 3R中 | 4R中 | 5R中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏转格数（div） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（5）确定改装欧姆表的电源使用范围。短接a、b两测量端，将工作电源放在0~2V一档，调节E=1V左右，先将RW逆时针调到低，调节E直至表头满偏，记录E1值；接着将RW顺时针调到低，再调节E直至表头满偏，记录E2值，E1~E2值就是欧姆表的电源使用范围。

*（6）按图5（b）进行连线，设计一个并联分流式欧姆表并进行连线、测量。试与串联分压式欧姆表比较，有何异同（可选做）。

【思考题】

1．测量电流计内阻应注意什么？是否还有别的办法来测定电流计内阻？能否用欧姆定律来进行测定？能否用电桥来进行测定？

2．设计R中=10kΩ的欧姆表，现有两只量程100μA的电流表，其内阻分别为2500Ω和1000Ω，你认为选哪只比较好？

3．若要求制作一个线性量程的欧姆表，有什么方法可以实现？

实验二、数字式电表改装与校准

数字式电表在电子、电工测量中有着愈来愈多的应用，因此了解数字式电表的基本结构，从而更好地掌握和使用数字式电表具有十分重要的意义。数字式电表的表头是一只量程较小的毫伏表,一般只能测量较小的电压，如果要用它来测量较大的电压、电流或扩充电表功能，就必须进行改装，以达到扩大量程及扩展功能的目的。数字式万用表的原理就是对数字式电压表头进行多量程改装而来，只不过实际应用的数字式万用表结构更复杂一些，功能亦更强。数字式万用表在电路的测量和故障检测中得到了广泛的应用。

【实验目的】

- 掌握将200mV数字式表头改装成较大量程的电压表的方法；

- 掌握将200mV数字式表头改装成较大量程的电流表的方法；

- 设计一个量程为0~2000Ω的欧姆表；

- 用电阻箱校准欧姆表，画校准曲线，并根据校准曲线用组装好的欧姆表测未知电阻；

- 学会校准电压表和电流表的方法。

【实验原理】

众所周知，指针式电表表头一般为一只磁电式微安级电流表。与指针式电表不同，常见的数字式电表表头是一只量程较小的毫伏表，一般只能测量较小的电压 。通常被测电压是模拟量，输入电压经过分压电路后，再通过模数转换电路，把被测的模拟量转换成相应的数字量，最后经译码电路输出到数码显示器，显示出被测电压数值。这说明，数字式电表在测量电量时，最终需要把被测量转换成电压值才能进行测量。

1．用数字式表头改装电压表：

一般数字式表头本身即是直流电压表，但能承受的电压很小，FB308A型数字式电表改装与校准实验仪选用的改装表头是一只200mV的数字式电表，不能用来测量较大的电压。为了测量较大的电压，可以给表头串联一个阻值适当的电阻Rb，使表头上不能承受的那部分电压降落在电阻Rb上，这种由表头和串联电阻Rb组成的整体就是电压表。但是，由于数字式表头的内阻很高，本实验仪的表头内阻约为100MΩ，如果要把表头改装成10V的电压表，则需要串联的电阻Rb将高达5000MΩ，太高的电阻阻值不易做准确，而且电表阻值太高容易受外界干扰，所以仪器中实际采用图1电路。

Rb=(U2−Ug)⋅RaUg                    （1）

实际的扩展量程后的电压表原理见图1。电压表测电压时，电压表总是直接并联在被测电路上。为了避免并联了电压表而改变电路中的工作状态，注意电压表应有较高的内阻。

2．用数字式表头改装电流表：

由于数字式电流表其实质是把电流值转换为电压值后再进行测量，所以改装原理图见图3, 把一个适当阻值的固定电阻RS并联在改装表头的两端，当被测电流在RS上产生电压降，表头测得的电压值与电流成正比，从而可得到所测的电流值。

3．用数字式表头改装欧姆表：

（1） 当参考电压选择在100mV时，此时选择Rint=47kΩ，测试的接线图如图5所示，图中DW是提供测试基准电压，而Rt是正温度系数（PTC）热敏电阻，既可以使参考电压低于100mV，同时也可以防止误测高电压时损坏转换芯片，所以必需满足RX=0时，Vr≤100mV。由前面所述的ICL7107的工作原理，存在：

Vr=Vr+−Vr−=Vd⋅Rs(Rs+Rx+Rt)             （2）

IN=IN+−IN−=Vd⋅RxRs+Rx+Rt             （3）

由前述理论N2N1=INVr有：     RX=(N2N1)⋅RS                （4）

所以从上式可以得出电阻的测量范围始终是：0~2RS(Ω) 。

（2）当参考电压选择在1V时，此时选择Rint=470kΩ，测量电路可以用图6实现，此电路仅供有兴趣的同学参考，因为它不带保护电路，所以必需保证Vr≤1V。在进行多量程实验时，为了设计方便，我们的参考电压都将选择为100mV。在图5中，当1,   2端接入标准电阻Rs后，比如取Rn=10Ω，调节恒流源的输出电流，使改装表指示值等于10，此时保持恒流源输出电流不变。由于恒流源输出电流恒定不变，则被测电阻的阻值与改装表的电压值成正比，于是改装表就可以作为欧姆表使用了。测量时，把开关K合到2，改装表显示的数值即为被测电阻的电阻值。本实验改装的欧姆表与通常的指针表不同，它的刻度仍然是正向且线性的。该形式的改装欧姆表在每次使用前，要用标准电阻箱对工作电流加以标定。具体参数及量程，同学们可自行设计。

【实验仪器】

1．FB308A型电表改装与校准实验仪1台

仪器构成及各部件功能：

（1）连续可调直流电压源：DC  0~2V 1组；

（2）连续可调直流电压源：DC  0~10V  1组；

（3）四位半数显式标准电压表：0~20V  1只，0.1级；

（4）四位半数显式标准电流表：0~20mA 1只； 0.1级；

（5）改装用指针式表头1只：0~100μA；

（6）改装用三位半数字式表头1只：0~200mV，内阻Rg≈100(MΩ)；

（7）六盘标准电阻箱1只：(0~10)(10000+1000+100+10+1+0.1)Ω；

（8）分压器1只：由9MΩ,  900kΩ,  90kΩ,  9kΩ,  1kΩ五个电阻器组成；

（9）分流器1只：由  900Ω,  90Ω,  9Ω,  0.9Ω,  0.1Ω五个电阻器组成；

（10）可变电阻器1个； 0~4.7kΩ；

（11）固定电阻器1个； 10kΩ；

（12）专用连接导线若干。8根（红黑各半）

【实验内容】

1．将一个量程为200mV的表头改装成20V的直流电压表：

（1） 取Ra=100kΩ，根据公式①计算出分压电阻值，并按图7接线。

Rb=(U2−Ug)⋅RaUg=(20−0.2)×100k0.2=9.9M(Ω)

（2） 按图7连接好线路，逐步调节电压输出，分别在改装表指示值为2V、4V、6V、8V、10V，这时记录标准表读数。电压升高和降低各做一次，每次记下标准表相应的读数于表1。

（3） 以改装电压表读数为横坐标，标准电压表两次读数的平均值为纵坐标（由大到小递减读数值和由小到大调递增读数值的算数平均数），在坐标纸上作出改装电压表的校正曲线。

（4）根据装电压表最大误差的数值确定改装后的数字式电压表的准确度级别。

2．将一个量程为200mV的表头改装成量程为20mA数字式直流电流表：

（1）根据公式计算出分压电阻值，如图接入RS；

Rs=UgI=200mV20mA=10Ω

（2） 按图8接线，对改装电流表进行校准；

（3） 电流表改装与校准实验数据记录于表2。

（4） 根据表2数据，以改装电流表读数为横坐标，标准表的平均值为纵坐标（由大到小递减读数值和由小到大调递增读数值的算数平均数），作出改装电流表的校正曲线，并根据改装电流表最大误差的数值确定出改装电流表的准确度等级。

- 将量程为200mV的表头改装成量程为0~2kΩ欧姆表：

- 按图9线路,根据欧姆表的量程，电阻RX的测量范围始终是0~2RSΩ 。

- 用分压器的电阻作为标准电阻RS，由于要求改装表的量程为0~2kΩ，所以选取电阻值RS=1kΩ。

- 把RW=0~4.7kΩ的电位器作为待测电阻，接到RX的测量端钮，接通电源改装表上直接显示出RX的电阻值，例如：.××kΩ。

- 在同一量程范围内，测量5个不同的待测电阻，逐一记录到表格3中。

- 把RW换成电阻箱，调节电阻箱，使改装表读数与记录的RX值相同，此时，读取电阻箱的电阻值，逐一记录到表格3中。

（6）根据表3数据，以改装电流表读数为横坐标，电阻箱的读数值为纵坐标作出改装欧姆表的校正曲线，并根据改装欧姆表最大误差的数值确定出改装欧姆表的准确度等级。

表1 改装数字式电压表及校准实验数据记录表

| 改装表读数(V) | 标准表读数(V) |  |  | 示值误差ΔU(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递增时 | 递减时 | 平均值 |  |
| 2.00 |  |  |  |  |
| 4.00 |  |  |  |  |
| 6.00 |  |  |  |  |
| 8.00 |  |  |  |  |
| 10.00 |  |  |  |  |

表2 改装数字式电流表及校准实验数据记录表

| 改装表读数(mA) | 标准表读数(mA) |  |  | 误差ΔI(mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递增时 | 减小时 | 平均值 |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

表3改装数字式欧姆表及校准实验数据记录表

| 待测电阻Ω |  | 电阻箱读数R0(Ω) |  | 误差ΔRX(Ω) | 相对误差% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rx1 |  | R01 |  |  |  |
| Rx2 |  | R02 |  |  |  |
| Rx3 |  | R03 |  |  |  |
| Rx4 |  | R04 |  |  |  |
| Rx5 |  | R05 |  |  |  |

【思考题】

1．学习与掌握电表改装的方法有何意义？

2．通过对数字式电表的改装过程和你对一般电表的认识，试叙述数字式电表与普通指针式电表的区别？

FB308A型电表改装与校准实验仪说明书

一、概述

本实验仪器采用组合式设计,把指针式电表与数字式电表的改装与校准组合在一起，使学生通过实验，了解与掌握两种不同结构原理的基本仪表的使用。有利于激发学生的学习兴趣，提高学生的动手能力。本实验仪包括工作电源、数字式标准电压、电流表、指针式、数字式改装表、调零电路和电阻箱等电路和元件。通过学生自己连线，可以将指针式微安表和数字式毫伏表改装成不同量程的电流表、电压表和欧姆表。该仪器具有使用和管理方便，又具有较高的性价比，是值得推广的优秀产品。

二、仪器面板功能分布及说明

三、 仪器主要参数

  - 电压源：

该仪器电压源设计有0~2V、0~10V两档，输出电压连续可调，用按钮开关转换，输出电压值用指针式电压表监测，电压表的满度值与量程开关同步。

  - 被改装电表1：指针式表头,采用宽表面，量程100μA，内阻约2.0kΩ，精度1.5级；可通过串联固定电阻RG(3kΩ)，改变表头内阻。

  - 被改装电表2：三位半数字式表头，量程200mV，内阻Rg≈100MΩ。

  - 标准电压表：量程20V,  四位半数字式电压表，精度0.1%。

  - 标准电流表：分为三个量程:200μA,  2mA,  20mA,  四位半位数字式电流表，精度0.1%，用按钮开关转换量程。

  - 六盘电阻箱R：(1~10)(10000+1000+100+10+1+0.1)Ω,分辨率 0.1Ω。

  - 分压电阻器：由9MΩ,   900kΩ,  90kΩ,  9kΩ,  1kΩ五个电阻器组成。

  - 分流电阻器：由  900Ω,  90Ω,  9Ω,  0.9Ω,  0.1Ω五个电阻器组成。

  - 直流基准电压：内部输入：+5V，稳压输出+1.0V。

四、使用注意事项

  - 仪器内部有限流保护措施,但工作时尽可能避免工作电源短路(或近似短路),以免造成仪器元器件等不必要的损失。

  - 实验时应注意电压源的输出量程选择是否正确, 0~10V量程一般只用于电压表改装,其余电流表及欧姆改装建议选用0~2V量程即可满足要求。

  - 仪器采用开放式设计，在连接插线时要注意：指针式改装表头只允许通过100μA的小电流，数字式改装表头只允许测量200mV低电压，过载时会损坏表头！要仔细检查线路和电路参数无误后才能将改装表头接入使用。

  - 仪器采用高可靠性能的专用连接线，正常的使用寿命很长。但使用时注意不要用力过猛，插线时要对准插孔，避免使插头的塑料护套变形。

【附录】关于数字式电表基本原理的补充说明：

常见的物理量都是幅值大小连续变化的所谓模拟量，指针式仪表可以直接对模拟电压和电流进行显示。而对于数字式仪表，则需要先把模拟电信号（通常是电压信号）转换成数字信号，再进行显示和处理。

数字信号与模拟信号不同，其幅值大小不是连续的，就是说数字信号的大小只能是某些分立的数值，所以需要进行量化处理。若最小量化单位为ΔU，则数字信号的大小是ΔU的整数倍，该整数可以用二进制码表示。设ΔU=0.1mV，我们把被测电压U和ΔU比较，看U是ΔU的多少倍，并把结果四舍五入取为整数N（二进制）。一般情况下，N≥1000即可满足测量精度要求（量化误差11000=0.1%）。所以，最常见的数字表头的最大示数为1999 ，被称为三位半（312）数字表。如U是ΔU（0.1mV）的1861倍，即N=1861，显示结果为186.1(mV)。这样的数字表头，再加上电压极性判别显示电路和小数点选择位，就可以测量显示−199.9~199.9mV 的电压，显示精度为0.1mV。

1．双积分模数转换器（ICL7107）的基本工作原理：

双积分模数转换电路的原理比较简单，当输入电压为VX时，在一定时间T1内对电量为零的电容器C进行恒流充电（电流大小与待测电压VX成正比），这样电容器两极板之间的电量将随时间线性增加，当充电时间到T1后，电容器上积累的电量Q与被测电压Vx成正比；然后让电容器恒流放电（电流大小与参孝电压Vref成正比），这样电容器两端之间的电量将线性减小，直到T2时刻减小为零，结束时刻停止计数，得到计数值N2，则N2与Vx成正比。

双积分AD的工作原理就是基于上述电容器充放电过程中计数器N2与输入电压Vx成正比构成的，现在我们以实验中所用到的体温表法模数转换器ICL7107为例来讲述它的整个工作过程。ICL7107双积分式AD转换器的基本组成如图1所示，它由积分器、过零比较器、逻辑控制电路、闸门电路、计数器、时钟脉冲源、锁存器、译码器及显示等电路所组成。下面主要讲一下它的转换电路，大致分为三个阶段：

第一阶段：首先电压输入脚与输入电压断开而与地端相连，释放掉电容器C上积累的电量，然后参考电容Cref充电到参考电压值Vref，同时反馈环级自动调零电容CAZ以补偿缓冲放大器、积分器和比较器的偏置电压。这个阶段称为自动校零阶段。

第二阶段为信号积分阶段（采集阶段）：在此阶段VS接到Vx上使之与积分器相连，这样电容器C将被以设定电流VXR充电，与此同时计数器开始计数，当计数到某一特定值N1（对于三位半模数转换器，N1=1000）时逻辑控制电路使充电过程结束，这样采样时间T1是一定的，假设时钟脉冲为TCP，则T1=N1×TCP 。在此阶段积分器输出电压VO=−QOC（因为VO与VX极性相反），QO为T1时间内恒流（VXR）给电容器C充电得到的电量，所以存在下式：

QO=0T1VXR⋅dt=VXRT1   （1）           VO=−QOC=−VXR⋅C⋅T1   （2）

第三阶段为反积分阶段（测量阶段）：在此阶段，逻辑控制电路把已经充电至Vref的参考电容Cref按与VX极性相反的方式经缓冲器接到积分电路，这样电容器C将以恒定电流VrefR放电，与此同时计数器开始计数，电容器C上的电量线性减小，当经过时间T2后，电容器电压减小到0。由零值比较器输出闸门控制信号再停止计数器计数并显示出计数结果。此阶段存在如下关系：

VO+1C0T2VrefR⋅dt=0                  （3）

把（2）式代入上式，得：          T2=T1Vref⋅VX                      （4）

从（4）式可以看出，由于T1和Vref均为常数，所以T2与VX成正比，从图2可以看出。若时钟最小脉冲单元为TCP，则T1=N1⋅TCP,   T2=N2⋅TCP，代入（4），即有：

N2=T1Vref⋅VX                        （5）

可以得出测量的计数值N2与被测电压VX成正比。

对于ICL7107，信号积分阶段时间固定为1000个TCP，即N1的值为1000不变。而N2的计数随VX的不同范围为0~1999，同时自动校零的计数范围为2999~1000，也就是测量周期总保持4000个TCP不变。即满量程时N2max=2000=2×N1，所以Vxmax=2Vref，这样若取参考电压为100mV，则最大输入电压为200mV；若参考电压为1V，则最大输入电压为2V。对于ICL7107的工作原理这里我们不再多说，以下我们主要讲讲它的引脚功能和外围元件参数的选择，让同学们了解该芯片。

2．ICL7107双积分模数转换器引脚功能、外围元件参数的选择。ICL7107芯片的引脚如图3所示，它与外围器件的连接图如4所示。

图4中它的数码管相连的脚以及电源脚是固定的，所以不加详述。芯片和第32脚为模拟公共端，称为COM端；第34脚Vr+和35脚Vr−为参考电压正负输入端；第31脚IN+和30脚IN−为测量电压正负输入端；Cint和Rint分别为积分电容和积分电阻，Caz为自动调零电容，它们与芯片的27、28、和29相连，用示波器接在第27脚可以观测到前面所述的电容充放电过程，该脚对应实验仪上示波器接口Vint；电阻R1和C1与芯片内部电路组合提供时钟脉冲振荡器，从40脚可以用示波器测量出该振荡波形，该脚对应实验仪上示波器接口CLK，时钟频率的快慢决定了芯片的转换时间（因为测量周期总保持4000个TCP不变）以及测量的精度。下面我们来分析一下这些参数的具体作用：

Rint为积分电阻，它是由满量程输入电压和用来对积分电容充电的内部缓冲放大器的输出电流来定义的，对于ICL7107，充电电流的常规值为Iint=4μA，则Rint=50kΩ,Rint=满量程4μA。所以在满量程为200mV，即参考电压Vref=0.1V时，Rint=50kΩ, 实际选择47kΩ电阻；在满量程为2V，即参考电压

Vref=1V时，Rint=500kΩ, 实际选择470kΩ电阻；Cint=T1⋅Iint/Vint，一般为了减小测量时工频50Hz干扰，T1时间通常选为0.1s，具体下面再分析，这样又由于积分电压的最大值Vint=2V，所以：Cinf=0.2μF，实验应用中选取0.22μF。

对于ICL7107，38脚输入的振荡频率为：f0=1(2.2×R1×C1),而模数转换的计数脉冲频率是f0的4倍，即Tcp=1(4×f0)，所以测量周期T=4000×Tcp=1000f0，积分时间（采样时间）T1=1000×Tcp=250f0。所以f0的大小直接影响转换时间的快慢。频率过快或过慢都会影响测量精度和线性度，同学们可以在实验过程中通过改变R1的值同时观察芯片第40脚的波形和数码管上显示的值来分析。一般情况下，为了提高在测量过程中抗50Hz工频干扰的能力，应使AD转换的积分时间选择为50Hz工频周期的整数倍，即T1=n×20ms，考虑到线性度和测试效果，我们取T1=0.1s(n=5)，这样T=0.4s，f0=40kHz，AD转换速度为2.5次/秒。由T1=0.1s=250f0，若取C1=100pF，则R1≈112.5kΩ 。实验中为了让同学们更好的理解时钟频率对AD转换的影响，我们让R1可以调节，该调节电位器就是实验仪中的电位器RWC。

3．用ICL7107AD转换器进行常见物理参量的测量：

（1）直流电压测量实验（直流电压表）：

①当参考电压Vref=100mV时,取Rint=47kΩ。此时采用分压法实现测量0~2V的直流电压，电路图见图5。

②当参考电压Vref=1V时,取Rint=470kΩ。可以直接测量0~2V的直流电压，电路图见图6。

（2）直流电流测量实验（直流电流表）：

直流电流的测量通常有两种方法，第一种为欧姆压降法，如图7所示，即让被测电流流过一定阻值电阻Ri ，然后用200mV的电压表测量此定值电阻上的压降Ri⋅IS（在Vref=100mV时，保证Ri⋅IS≤200mV就行），由于对被测电路串联了电阻，因而该测量方法会对原电路有影响，测量电流变成IS'=R0⋅IS(R0+Ri)，所以被测电路的内阻越大，误差将越小。第二种方法是由运算放大器组成的I−V变换电路来进行电流的测量，此电路对被测电路无影响，但是由于运放自身参数的限制，因此只能够用于对小电流的测量电路中，所以在这里就不再详述。

（3）电阻值测量实验（欧姆表）：

① 当参考电压选择在100mV时，此时选择Rint=47kΩ，测试的接线图如图8所示，图中DW是提供测试基准电压，而Rt是正温度系数（PTC）热敏电阻，既可以使参考电压低于100mV，同时也可以防止误测高电压时损坏转换芯片，所以必需满足RX=0时，Vr≤100mV。由前面所述的ICL7107的工作原理，存在：

Vr=Vr+−Vr−=Vd⋅Rs(Rs+Rx+Rt)             （6）

IN=IN+−IN−=Vd⋅RxRs+Rx+Rt              （7）

由前述理论N2N1=INVr有：     RX=(N2N1)⋅RS                 （8）

所以从上式可以得出电阻的测量范围始终是0~2RS(Ω) 。

②  当参考电压选择在1V时，此时选择Rint=470kΩ，测量电路可以用图9实现，此电路仅供有兴趣的同学参考，因为它不带保护电路，所以必需保证Vr≤1V。在进行多量程实验时（万用表设计实验），为了设计方便，我们的参考电压都将选择为100mV，除了比例法测量电阻我们使Rint=470kΩ和在进行二极管正向导通压降测量时也使Rint=470kΩ并且加上1V的参考电压。

4．介绍两种数字式电表常用的分压电路和分流电路：